JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Jinekolojik muayene masasının metal aksamı nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
2) Jinekolojik muayene masasının işlem esnasında meydana gelebilecek hareketleri engellemek amacıyla tekerleksiz ve yere sabit yapıda olmalıdır. 
3) Jinekolojik muayene masasının alt şasesi hastane standartlarına uygun, dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  
4) Jinekolojik muayene masasının 3 adet asgari olarak IPX4 şartlarında korumalı sessiz lineer motor ile çalışmalıdır. 
5) Uzayabilen spiralli yapıda motorlarını kontrol etmeyi sağlayan el kumandası olmalıdır. 
6) El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir ve el kumandası ile yerden yüksekliği 20 cm artırılabilir veya azaltabilir,  
7) Sırt, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonu elektronik olarak verilebilmekte olmalıdır.  
8) Aksesuar bağlantıları için masanın yanlarında rayları olmalıdır. 
9) Ayak ucu uzatmaları sökülebilir özellikte olmalıdır.  
10)  Jinekolojik muayene masasının jinekolojik (litotomi) desteği olmalıdır.  
11)  Ikınma kolçağı olmalıdır.  
12)  Masanın steril kullanılabilmesi için arkasında havlu takma aparatı bulunmalıdır.
13)  Paslanmaz malzemeden imal edilmiş atık tası olmalıdır.  
14)  Güvenli çalışabilme ortamı sağlayabilmesi için prize takılı olarak çalışmalıdır. 
15)  Masa, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-       60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır. 
16)  Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için  10 yıl süreyle garantili olmalıdır. 
17)  Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır. 
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Onno Jinekolojik Muayene Masasi

> Sirt bolama elektriki motor ile ayarianabilir. > El kumandas! yardimi ile yerden yksekligi 20 cm
> Ayak boluma manueldir. artimiabilir veya azaltabilir.

>0-25° araliginda trendelenburg yapabilmekledir. > El kumandas! ile fonksiyonlar kontrol edilebilir.

> Trendelenburg hareketi elekirikli motor ile ayarlanabilir. | > Koltugun yatak platformu dikigsiz olup, kan

> Masanin kaldirma kapasitesi 250 kgdir gibi lekelerin tutunmasina engel olmaktadr.
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