VİDEO KOLPOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Kolposkop Cihazı: HD Kamera ve Kamera Trolleyi, Sistem Standı, Renkli Yazıcı, en az 27 inch olacak şekilde Full Hd Monitör, Bilgisayar ve klavye-mouse’den oluşmalıdır.
2. Sistem üzerinde monitör rahatlıkla konumlandırılabilir ve görüntü kalitesini en iyi seviyede gösterecek pozisyonda ayarlanabilmelidir.
3. Sistem standında bilgisayar kasası görüntü kalabalığını gizlemek adına kule arkasında konumlandırılmalı ve yüksekliği ayarlanabilmelidir.
4. Sistem standında yazıcının yüksekliği istenilen seviyede ayarlanabilmelidir.
5. Sistem standında kullanılan Klavye ve Mouse kablosuz olmalıdır.
6. Sistem standı üzerinde standın rahatlıkla taşınabilmesi için tutma alanı olmalıdır.
7. Sistem bilgisayarı içerisinde programın rahatlıkla çalışabilmesi için en az 250Gb SSD olmalıdır.
8. Cihaz kamerasının üzerinde, aktarılan görüntünün netliğini kontrol etmek için en az 2.5’’(inç) LCD izleme ekranı bulunmalıdır. 
9. Cihaz kamerasında kullanım kolaylığı sağlamak için otomatik odaklama özelliği bulunmalıdır.
Cihaz kamerasının çalışma mesafesi 200 mm – 400 mm arasında olmalıdır. 
10. Cihaz kamerası üzerinde On/Off tuşu ile birlikte zoom tuşları olmalıdır.
11. Cihaz kamerası üzerinde kontrol ayarlarının kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak için el
kumandası olmalıdır.
12. El kumandası üzerinden ışık rengi değiştirme, zoom tuşları, manuel focuslama tuşları, freze mod tuşu olmalıdır.
13. Cihaz kamerasında şiddeti ayarlanabilir LED beyaz ışık olmalı ve LED ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
14. Cihaz kamerasının görüntü etkin pikselleri 1.200.000 olmalıdır.
15. Cihaz kamerasında ön camın tozlanmasını engellemek için koruyucu kapak bulunmalıdır.
16. Cihaz kamerası üzerinde el kumandası ve görüntü – güç aktarım kablosu için en fazla iki adet soket bulunmalıdır.
17. Cihaz kamerası üzerinden x120 büyütme yapılabilmelidir.
18. Cihaz kamerasında küçük damarların tanınması için yeşil ışık modu olmalıdır.
19. Cihazın kompakt görünümünü sağlamak için tekerlekli rahatlıkla hareket ettirilebilen trolleyi olmalıdır.
20. Cihazda bulunun program üzerinden vaka numarası, isim ve tarih yoluyla vakalar kayıt
edilebilmeli ve istenildiğinde geriye dönük vakalar yeniden incelenebilmelidir.
21. Cihazda bulunun programda görüntü alma, görüntü dondurma, görüntüyü büyütmeve,
küçültme, görüntü üzerinde işaretleme, rapor çıktısı ve saklama özellikleri olmalıdır.
Cihazda bulunun programda standart olarak rapor sistemi bulunmalıdır.
22. Cihaz yazılım sistemi üzerinden video kaydı alabilmelidir.
23. Cihaz bağlantı kablosu en az 2 metre olmalıdır.
24. Cihazla birlikte verilmesi gerekenler:
– FULL HD Kamera 1 adet
– Kamera Trolley
Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
25. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti
kapsamında olmalıdır.



